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一、用途及主要技术数据
AC5/1-6型直流检流计适用科研单位、大专院校及电工测量所作各种直流电桥、电位差计及其它仪器平衡零位指示之用。

该检流计为满足不同平衡电路之要求制成下列各种制式，用户可根据被测对象，选配合适灵敏度的检流计。AC5/1-6型直流检流计的主要技术参数见下表。
	型号
	量程

（μA）
	内阻
（Ω）
	电流分度值

（≤A/div）
	阻尼时间（S）


	AC5/1
	±300
	3.33
	5×10-6
	≤4

	AC5/2
	±100
	10
	2×10-6
	

	AC53
	±30
	33.3
	5×10-7
	

	AC54
	±10
	100
	2×10-7
	

	AC5/5
	±3
	333
	5×10-8
	

	AC5/6
	±1
	1000
	2×108
	


1、使用环境温度20℃±15℃

2、使用环境相对湿度＜80%

3、电源：电池型：DC4.5V#干电池三节；市电型：AC220V±10%

4、外形尺寸：(130×195×100)mm
5、重量：＜5kg

二、使用方法

仪器使用前，电池型可先在仪器后部的电池盒中按极性放入三节1#干电池，市电型接入交流220V电源，在仪器面板上“输入”二接线柱接入被测对象的对应端钮，然后打开电源开关，再调节“调零”旋钮使检流计指针指“0”（此时，面板上的“电计”按钮不要按下），需要检流计工作，可按下“电计”按钮，此时，检流计与外电路已接通，如需长时间接通，可将按钮旋转一个角度，便可锁住。如检流计发生剧烈冲击，可将“短路”按钮按下，便使检流计短路。面板上的金属接地端用于检流计由于因干扰不能正常工作时，用导线与被测对像的金属外壳（或屏蔽接地装置）连接。
三、注意事项及保管规则

1、检流计在使用中，应经常调整零位，使检流计指零。

2、检流计使用完毕后，应关断电源开关，如长时间不用，应取出干电池，市电型应拔掉电源插头。
3、使用过程中，如发现灵敏度明显不降，应考虑干电池电量不足，应更换电池。

4、检流计应保管在周围空气温度5～30℃，相对湿度≤80%的室内，空气中不应含有腐蚀性气体及有害物质。

四、产品成套性

产品成套包括：

AC5/  型直流检流计          1台

使用说明书                  1份

产品合格证书                1份

