
YB4325示波器使用手册

江苏绿扬电子仪器集团有限公司

本产品采用的标准：EN61010.1(1993)

测量、控制和实验室电子仪器的安全要求标准

EN-IEC61326-1(1997)

测量和实验室电子仪器的EMC要求

本企业通过ISO9001国际质量体系认证，

本产品按ISO9001标准设计生产。

注意事项

请阅读下列注意事项，以避免人身伤害，延长仪器使用寿命。为了防止可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。只有专业技术人员才可进行维修。

防止火灾及人身伤害

*使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且核准该使用国的电源线。

*产品接地。本产品通过电源线接地导线接地，接地导线必须与大地相连。前面板上的接地点同仪器整机连接，用来防止触电和保护人体安全，在和任何接插头连接之前，应确认此接地点和大地连接。

*请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

*使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

*在有可疑故障时。请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请让专业人员进行检查。

*当用示波器测量电网电压时，一定要事先采用一些附加的措施，若直接将探极接入电网，示波器内的电路会被损坏。

延长仪器使用寿命

储存与使用

*不可在寒冷或炎热环境下使用，仪器工作温度是0℃～40℃。不可将仪器从寒冷的环境中突然搬到炎热的环境或相反进行，这将导致仪器内部和屏幕上形成水汽凝结。

*不可将仪器放在湿度大或灰尘多的地方，最佳使用相对湿度范围是35～90％。

*不可将仪器放置在剧烈震动或强磁场的地方。

操作

*不可堵塞或用金属、导线插入仪器通风孔。

*不可倒置、撞击或用探极、连接线拖拉仪器。

*不可将电烙铁放在仪器框架或表面上。

清理

*用软布沾中性洗涤剂擦拭锈迹或灰尘，不可用强挥发材料，如苯。

校准周期

*为了能够保证仪器测量精度，仪器每工作1000小时或6个月要求校准一次，若使用时间较短，则一年校准一次。

本产品上可能出现如下标记：

	序号
	符号
	说明
	序号
	符号
	说明

	1
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	直流电
	7
	○
	关（电源）

	2
	～
	交流电
	8
	+、－
	正、负极

	3
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	接地
	9
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	警示触电危险

	4
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	保护接地
	10
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	警示

	5
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	接机架
	11
	[image: image7.emf]!


	推动开关按入

	6
	｜
	开（电源）
	12
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	推动开关按出


简介

谢谢您购买ＹＢ４３２５系列示波器

为了确保正确使用，请在使用之前仔细阅读本说明书。阅闭，请保存好说明书。

该示波器根据严格的质量控制标准设计生产和检验，并通过了一系列环境试验。

售后服务:如果出现任何故障，请与我们销售部或各维修点联系，以便获得快而有效的售后服务。

注意：

该示波器必须在规定的环境中使用，才能保证其处于最佳工作状态。

该示波器在运输过程中，光迹线可能会轻微地发生倾斜。如果出现这一现象，请调节前面板上的光迹旋钮，将光迹调至与水平线平行。

安全警告：

*电源插头应有接地保护。

*更换保险丝必须断开输入电源。

*非专业人员请勿打开机箱盖板。

*维修请与我厂维修点或专职维修人员联系。

一．概述

YB4325系列示波器轻颖小巧、使用方便，并具有以下特点：

1） 频率范围广：DC~20MHz  -3dB

2） 灵敏度高：最高偏转系数1mv/div 

3） 6英寸大屏幕：便于清楚观看信号波形。

4） 数字编码开关：操作灵活，定位准确。

5） 光标读出测量：光标数字读出可使信号观察与测量变得更为迅速精确，屏幕上可提供7种功能（ΔV、ΔV%、ΔVdB、ΔT、1/ΔT、占空比、相位）
6） 触发源:丰富的触发源功能（CH1、CH2、电源触发、外触发）。使用交替触发操作可获得两个不相关电信号稳定的同步显示。

7） 触发耦合：全新的触发耦合电路设计，对各类不同频率、不同电压组合的电信号使用该操作可获得稳定的同步显示。

8） 自动聚焦：测量过程中聚焦电平可自动校正。

9） 触发锁定：触发电路呈全自动同步状态，无需人工调节触发电平。

10）  释抑调节：使各种复杂波形同步更加稳定。

二．仪器配置

提供的标准配置如下：

1） 示波器…………………..1台

2） 探极……………………..2根

3） 使用说明书……………..1本

三．使用注意事项

1）避免过冷和过热。

不可将示波器长期暴露在日光或靠近热源的地方，如火炉。

2）不可在寒冷天气时放在室外使用。仪器工作温度应是0℃～40℃。

3）避免炎热和寒冷环境的交替

不可将示波器从寒冷的环境中突然搬到炎热的环境或相反进行，这将导致仪器内部和屏幕上形成水汽凝结。

4）避免湿度、水分和灰尘

如果将示波器放在湿度大或灰尘多的地方，可能导致仪器操作出现故障。最佳使用相对湿度范围是35～９０％

5）示波器是一种精密测量仪器，应避免放置在剧烈振动的地方，否则会导致仪器操作出现故障。
6）避免放置仪器的地方有磁器或强磁场。

示波器对电磁场较为敏感，不可在具有强烈磁场的地方操作示波器，不可将磁性物体靠近示波器。

7）储存

*不可将物体放置在示波器上，注意不要堵塞仪器的通风孔。

*仪器不可遭到强烈的撞击。

*不可将导线或尖针插进通风孔。

*不可用探极、连接线拖拉仪器。

*不可将电烙铁放在示波器框架或示波器表面上。

*避免长期倒置存放和运输。

如果示波器不能正常工作，重新检查操作步骤，如果仪器确已出现故障，可与你最近的销售处联系以便修理。

使用之前的检查步骤：

1）检查电压：参看下表可知该示波器的正确工作电压范围，在接通电源之前应检查电源电压。
	额定电压
	工作电压

	交流220V
	交流198～２４２Ｖ


２）确保使用的保险丝是指定的型号；

为了防止由于过电流引起的电路损坏，请使用正确的保险丝值。
	额定电压
	额定电流

	交流220V
	1A


如果保险丝熔断，仔细检查原因，修理之后换上规定的保险丝。

如果使用保险丝不当，不仅会导致出现故障，甚至会使故障扩大，因此，必须使用正确的保险丝。

3）辉度不可太亮

不可将光点和扫描线调得过亮，否则不仅会使眼睛疲劳，而且如果长时间会使示波管的荧光屏变黑。

4） 操作注意：为防止直接加到示波器输入端或探极输入端的电压过高，不可使用高于下列范围的电压：

输入电压（直接）:400V(DC+ACP-P)   频率≤1KHz

使用探极时：400V(DC+ACP-P)   频率≤1KHz

外触发输入：100V(DC+ACP-P)   频率≤1KHz

Z轴输入：50V(DC+ACP-P)   频率≤1KHz

4． 面板控制键作用说明
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阅读本章内容请参看前面板示意图和后面板示意图。
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图4-1  YB4325二踪示波器  操作面板示意图
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图4-2 YB4325二踪示波器  后面板示意图

1. 示波管电路：

（46）交流电源插座，该插座下部装有保险丝。

检查电压插座上标明的额定电压，并使用相应的保险丝。该电源插座用来连接交流电源线。

（9）电源开关（POWER）

将电源开关按键弹出即为“关”位置，将电源线接入，按电源开关键，接通电源。

（8）电源指示灯

电源接通时，指示灯亮。

（2）辉度旋钮（INTENSITY）

控制光点和扫描线的亮度，顺时针方向旋转旋钮，亮度增强。

（4）聚焦旋钮（FOCUS）

用辉度控制钮将亮度调至合适的标准，然后调节聚焦控制旋钮直至光迹达到最清晰的程度。虽然调节亮度时，聚焦电路可自动调节，但聚焦有时也会轻微变化，如果出现这种情况，需重新调节聚焦旋钮。

（5）光迹旋转（TRACE ROTATION）

由于磁场的作用，当光迹在水平方向轻微倾斜时，该旋钮用于调节光迹与水平刻度平行。

（7）读出字符加亮（READOUT INTEN）

用于调节读出字符和光标亮度。

（45）显示屏

仪器的测量显示终端。

（1） 校准信号输出端子（CAL）

提供1±2%KHz, 2±2%VP-P方波作本机Y轴、X轴校准用。

（47）Z轴信号输入（Z-AXIS INPUT）

外接亮度调制输入端。

2. 垂直方向部分（VERTICAL）

(13)通道1输入端【CH1 INPUT(X)】

该输入端用于垂直方向的输入，在X-Y方式时，作为X轴输入端。

（17）通道2输入端【CH2 INPUT(Y)】

和通道1一样，但在X-Y方式时，作为Y轴输入端。

(11)、(12)、(16)、(18)交流-直流-接地（AC、DC、GND）

输入信号与放大器连接方式选择开关：

交流（AC）:放大器输入端与信号连接经电容器耦合；

接地（GND）:输入信号与放大器断开，放大器的输入端接地；

直流（DC）:放大器输入端与信号直接耦合。

（10）（15）衰减器开关（VOLTS/DIV）

用于选择垂直偏转系数，共12档。

如果使用的是10：1的探极，计算时将幅度×10。

（14）（19）垂直微调旋钮（VARIBLE）

垂直微调用于连续改变电压偏转系数。此旋钮在正常情况下应位于顺时针方向旋到底的位置。将旋钮逆时针方向旋到底，垂直方向的灵敏度下降到2.5倍以上。

（44）断续工作方式开关

CH1、CH2两个通道按断续方式工作，断续频率约为250KHz。如果交替扫描时，需要“断续”方式可用此开关强制实现。

（43）(44)垂直位移（POSITION）

调节光迹在屏幕中的垂直位置。

（42）垂直方式工作开关（VERTICAL MODE）

选择垂直方向的工作方式

通道1（CH1）：屏幕上仅显示CH1信号。

通道2（CH2）：屏幕上仅显示CH2信号。

双踪（DUAL）: 屏幕上显示双踪，交替或断续方式自动转换，同时显示CH1和CH2上的信号。

叠加（ADD）：显示CH1和CH2输入信号的代数和。

（39）CH2极性开关（INVERT）：按此开关时CH2显示反相信号。

（48）CH1信号输出端（CH1 OUTPUT）：输出约100mv/div的通道1信号。当输出端接50Ω匹配终端时，信号衰减一半，约50mv/div。该信号可用于频率的计数信号。

3.水平方向部分（HORIZONTAL）
(20)主扫描时间系数选择开关（TIME/DIV）

主扫描时间系数选择开关共20档，在0.1μs~0.5s/div范围选择扫描速率。

（30）X-Y控制键：按入此键，CH1信号接入水平偏转，CH2信号接入垂直偏转。

（21）扫描非校准状态开关键：按入此键，扫描时基进入非校准调节状态，此时调节扫描微调有效。

（24） 扫描微调控制键（VARIBLE）

此旋钮顺时针旋到底时，处于校准位置，扫描由Time/div开关指示。

此旋钮逆时针旋到底时，处于校准位置，扫描减慢2.5倍以上。当按键（21）未按入，旋钮（24）调节无效，即为校准状态。

（37）水平位移（POSITION）

用于调节光迹在水平方向移动。

顺时针方向旋转该按钮向右移动光迹，逆时针方向旋转该按钮向左移动光迹。

（36）扩展控制键（MAG×10）

按下去时，扫描因数×10扩展。扫描时间Time/vid开关指示数值的1/10。

（22）接地端子：示波器外壳接地端。

4.触发系统（TRIGGER）

（29）触发源选择开关（SOURCE）

通道1 X-Y(CH1,X-Y):CH1通道信号为触发信号，当工作方式在X-Y方式时，拨动开关应设置于此档；

通道2（CH2）：CH2通道的输入信号是触发信号；

电源（LINE） ：电源频率信号为触发信号；

外接（EXT）: 外触发输入端的触发信号是外部信号，用于特殊信号的触发。

（27）交替触发（TRIG  ALT）

在双踪交替显示时，触发信号来自于两个垂直通道，此方式可以用于同时观察两路不相关信号。

（26）外触发输入插座（EXT  IPUT）

用于外部触发信号的输入。

（33）触发电平旋钮（TRIG  LEVEL）

用于调节被测信号在某选定电平触发，当旋钮转向“+”时显示波形的触发电平上升，反之触发电平下降。

（32）电平锁定（LOCK）:无论信号如何变化，触发电平自动保持在最佳位置，不需人工调节电平。

（34）释抑（HOLDOFF）:当信号波形复杂，用电平旋钮不能稳定触发时，可用“释抑”旋钮使波形稳定同步。

（25）触发极性按钮（SLOPE）

触发极性选择。用于选择在信号的上升沿触发或下降沿触发。

（31）触发方式选择（TRIG MODE）

自动（AUTO）:在“自动”扫描方式时，扫描电路自动进行扫描。在没有信号输入或输入信号没有被触发同步时，屏幕上仍然可以显示扫描基线。

常态（NORM）：有触发信号才能扫描，否则屏幕上无扫描线显示。当输入信号的频率低于50Hz时，请用“常态”触发方式。

单次（SINGLE）：当自动（AUTO）、常态（NORM）两键同时弹出即为单次触发工作状态。

当触发信号来时，准备（READY）指示灯亮，单次扫描结束后指示灯熄灭，复位键（RESET）按下后电路又处于待触发状态。

5.读出功能

光标测量

（35）光标开/关：按此键可以打开/关闭光标测量功能。

(50)光标功能:按此键选择下列测量功能。

ΔV：电压差测量

ΔV%：电压差百分比测量（5div=100%）
ΔVdB: 电压增益测量（5div=0dB）
ΔT：时间差测量

1/ΔT：频率测量

DUTY:占空比（时间差的百分比）测量(5div=100%)

PHASE:相位测量(5div=360o)

(51)光标＿▽＿▼（基准）：按此键选择移动的光标，被选中的光标带有“▽”或“▼”标记；当两个光标均带有标记时，两个光标可同时移动。

（38）位移：旋转此控制旋钮可将选择的光标移位。

读出开/关:按下“光标开/关”键可以打开或关闭示波器读出功能。

探极×1/×10：指示探极状态×1/×10，按下“光迹＿▽＿▼（基准）”键的同时旋转光标“位移”（38）旋钮，可选择×1/×10探极状态。

五．操作方法

1.基本操作

按下表设置仪器的开关及控制旋钮或按键。
	项目
	编号
	设置

	电源(POWER)
	(9)
	弹出

	辉度(INTENSITY)
	(2)
	顺时针1/3处

	聚焦(FOCUS)
	(4)
	适中

	垂直方式(MODE)
	(42)
	CH1

	断续(CHOP)
	(44)
	弹出

	CH2反相(INV)
	(39)
	弹出

	垂直位移(POSITION)
	(40)(43)
	适中

	衰减开关(VOLT/DIV)
	(10)(15)
	0.5V/DIV

	微调(VORIABLE)
	(14)(17)
	校准位置

	AC-DC-接地(GND)
	(11)(12)(16)(18)
	接地（GND）

	触发源(SOURCE)
	(29)
	CH1

	耦合(COUPLING)
	(28)
	AC

	触发极性(SLOPE)
	(25)
	+

	交替触发(TRIG ALT)
	(27)
	弹出

	电平锁定(LOCK)
	(32)
	按下

	释抑(HOLDOFF)
	(34)
	最小（逆时针方向到底）

	触发方式
	(31)
	自动

	水平衰减（TIME/DIV）
	(20)
	0.5ms/div

	扫描非标准(SWP UNCAL)
	(21)
	弹出

	水平位移(POSITION)
	(37)
	适中

	×10扩展(×10MAG)
	(36)
	弹出

	X-Y
	(30)
	弹出


按上述表格设定了开关和控制按钮后，将电源线接到交流电源插座，然后按如下步骤操作：

（1） 打开电源开关，电源指示灯变亮，约20秒钟后，示波管屏幕上会显示光迹，如60秒钟后仍未出现光迹，应按上表检查开关和控制按钮的设定位置。

（2） 调节辉度辉度(INTENSITY)和聚焦(FOCUS)旋钮，将光迹亮度调到适当，且最清晰。
（3） 调节CH1位移旋钮及光迹旋转旋钮，将扫描线调到与水平中心刻度线平行。
（4） 将探极连接到CH1输入端，将2VP-P校准信号加到探极上。
（5） 将AC-DC-GND开关拨到AC，屏幕上将会出现如图5-1所示的波形。
（6） 调节聚焦（FOCUS）旋钮，使波形达到最清晰。
（7） 为便于信号的观察，将 (VOLT/DIV) 开关和水平衰减（TIME/DIV）开关调到适当的位置，使信号波形幅度适中，周期适中。
（8） 调节垂直位移和水平位移旋钮到适中位置，使显示的波形对准刻度线且电压幅度（VP-P）和周期（T）能方便读出。
上述为示波器的基本操作步骤，CH2单通道的操作方法与CH1类似，进一步的操作方法在下面章节中逐一讲解。

2.双通道操作

将垂直方式(VERT MODE)开关置双踪（DUAL），此时，CH2的光迹也显示在屏幕上，CH1光迹为校准信号方波，CH2因无输入信号，显示为一水平基线。
如同通道CH1,将校准信号接入通道CH2，设定输入耦合方式为AC，调节垂直方向位移旋钮（40）和（43）使两通道信号如图5-2所示。
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双通道操作时（双踪或叠加），“触发源”开关选择CH1或CH2信号，如果CH1和CH2信号为相关信号，则波形均会被稳定显示，如为不相关信号，则必须使用“交替触发”（TRIG ALT）开关，那么两个不相关信号波形也都会被稳定显示。但此时不可同时按下“断续”（CHOP）和“交替触发”（TRIG ALT）开关。

5ms/div以下的扫描范围使用“断续”方式，2ms/div以上扫描范围为交替方式，当“断续”方式按入时，在所有扫描范围内均以“断续”方式显示两条光迹，“断续”方式优先“交替”方式。

3.叠加操作

将垂直方式（ VERT MODE）设定在相加（ADD）状态，可在屏幕上观察到CH1和CH2信号的代数和，如果按下了CH2反相（INV）按键开关，则显示为CH1和CH2信号之差。

如果想要得到精确的相加或相减，借助于垂直微调（VAR）旋钮将两通道的偏转系数精确调整到同一数值上。

垂直位移可由任一通道的垂直位移旋钮调节，观察垂直放大器的线性，请将两个垂直位移旋钮设定到中心位置。

4.X-Y与X外接操作

“X-Y”按键按下，内部扫描电路断开，由“触发源’(SOURCE)选择的信号驱动水平方向的光迹。当触发源开关的设定为“CH1(X-Y) ”位置时，示波器为“X-Y”工作，CH1为X轴，CH2为Y轴；当触发源开关的设定为外接(EXT )位置时，示波器为“X外接方式”（EXT HOR）扫描工作。

X-Y操作：

垂直方式开关选择“X-Y”方式，触发源开关选择“X-Y”，CH1为X轴，CH2为Y轴，可进行X-Y工作。水平位移旋钮直接用于X轴位移。
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注：X-Y工作时，若要显示高频信号则必须注意X轴和Y轴之间相位差及频带宽度。

X外接（EXT）操作：

作用在外触发输入端（23）上的外接信号驱动X 轴，任一垂直信号由垂直工作方式（VERT MODE）开关选择，当选定双踪（DUAL）方式时，CH1和CH2信号均以断续方式显示，见图5-4。

５．触发

正确的触发方式直接影响示波器有效工作，因此必须熟悉各种触发功能及操作方法。

（1） 触发源开关功能：选择所需要显示的信号自身或是与显示信号具有时间关系的触发信号作用于触发，以便在屏幕上显示稳定的信号波形。

CH1:CH1输入信号作触发信号；

CH2:CH2输入信号作触发信号。

电源（LINE）：电源信号用作触发信号，这种方法用在被测信号与电源频率相关信号时有效，特别时测量音频电路，闸流管电路等工频电源噪声时更为有效。

外接（EXT）:扫描由作用在外触发输入端的外加触发信号触发，使用的外接信号与被测信号具有周期性关系，由于被测信号没有用作触发信号，波形的显示与测量信号无关。

（2） 耦合开关功能

根据被测信号的特点，用此开关选择触发信号的耦合方式。

交流（AC）:这是交流耦合方式，由于触发信号通过交流耦合电路，而排除了输入信号的直流成分的影响，可得到稳定的触发。该方式在低频为10Hz以下，使用交替触发方式且扫描速度较慢时，如产生抖动可使用直流方式。

高频抑制（HF REJ）：触发信号通过交流耦合电路和低通滤波器（约50KHz -3Db）作用到触发电路，触发信号中的高频成分通过滤波器被抑制，只有低频信号部分能作用到触发电路。

电视（TV）：TV触发，以便于观察TV视频信号，触发信号经交流耦合通过触发电路，将电视信号馈送到电视同步分离电路，分离电路拾取同步信号作为触发扫描用，这样视频信号能稳定显示。调整主扫描TIME/DIV开关，扫描速率根据电视的场和行作如下切换：TV-V:0.5S~0.1ms/div;TV-H: 0.5μS~0.1μs/div.极性开关设定如图5-5所示，以便与视频信号一致。
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图5-5

直流（DC）：这是直流耦合方式，触发信号被直接耦合到触发电路，触发需要触发信号的直流部分或是需要显示低频信号以及信号占空比很小时，使用此方式。

（3） 极性开关功能：

该开关用于选择如图5-6所示触发信号的极性。

“+”当设定在正极性位置，触发电平产生在触发信号上升沿；

“－”当设定在负极性位置，触发电平产生在触发信号下降沿。
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图5-6

（4） 电平控制器控制功能：该旋钮用于调节触发电平，以稳定显示图像，一旦触发信号超过了控制旋钮所设置的触发电平，扫描即被触发且屏幕上稳定显示波形，顺时针旋动旋钮，触发电平向上变化，反之向下变化，变化特性如图5-7所示。
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图5-7

电平锁定：按下电平设定（LOCK）开关时，触发电平被自动保持在触发信号的幅度之内，且不需要进行电平调节即可得到稳定的触发，只要屏幕信号幅度或外接触发信号输入电压在下列范围内，该自动触发锁定功能都是有效的。

YB4325: 50Hz~20MHz ≥2.0DIV(0.25V)

YB4345: 50Hz~40MHz ≥2.0DIV(0.25V)

（5）“释抑”控制功能:

当被测信号不是单一频率信号时，上述提到的电平控制触发可能并不能获得稳定波形。此时，可通过调整扫描波形的释抑时间（扫描回程时间），能使扫描与被测信号波形稳定同步。

图5-8(a)所示为屏幕交叠的几条不同波形，当释抑“HOLD OFF”旋钮在最小位置时，很难观察到稳定的同步信号。

图5-8(b)所示的信号，不需要的部分已被释抑掉，波形在屏幕上没有重叠现象。
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6单次扫描工作方式

非重复信号和瞬间信号通过通常的重复扫描工作方式，在屏幕上很难观察。这些信号必须采用单次工作方式显示，并可拍照以供观察。

（1）“自动”和“常态”按钮均弹出。

（2）将被测信号作用于垂直输入端，调节触发电平。

（3）按下“复位”按钮，扫描产生一次，被测信号在屏幕上仅显示一次。

测量单次瞬变信号:

(1) 将“触发”方式设定为“常态”。

(2) 将标准输出信号作用于垂直输入端，根据被测信号的幅度调节触发电平。

将“触发”方式设定为“单次”，即“自动”和“常态”均弹出，在垂直输入端重新接入被测信号。

（3） 按下“复位”按钮，扫描电路处于“准备”状态且准备指示灯变亮。

（4）随着输入电路出现单次信号，产生一次扫描把单次瞬变信号显示在屏幕上。但是它不能用于双通道交替工作方式。在双通道单次扫描工作方法中，应使用断续方式。

7．扫描扩展


当被显示波形的一部分需要沿时间轴扩展时，可使用较快的扫描速度，但如果所需扩展部分远离扫描起点，此时欲加快扫速，它可能会跑出屏幕。在这种情况下可按下扩展开关按钮，显示的波形由中心向左右两个方向扩展为10倍，见图5—9。


扩展操作过程中的扫描时间如下：（TIME/DIV开关指示值）×1/10。


因此，未扩展的最快扫描值随着扩展变为：（如0.1μs/div）


0.1μs/div×1/10=10ns/div
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8.读出功能


选择的灵敏度输入、扫描时间等显示位置均如图5—10所示。


注：当“触发方式”为“常态”时，CRT上无任何光迹与信号点，欲观察信号按下“自动”按钮。
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图5-10

CH1显示：当“垂直方式”开关为CH1,DUAL或叠加时，CH1的设定值显示在图5—10（1），这些值在CH2方式时不显示。

(ａ)当设定探极×10时显示“P10”。

（b） V/DIV校准位于“非校准”位置时，出现“>”符号。

（c） 显示选择的灵敏度为1mv~5v（探极×10时，10mv~50v）。

（d） 设定为X—Y按钮，垂直方式为CH2时下标出现“X”标志，在双踪时下标出现“Y1”标志。

CH2显示：当“垂直方式”开关为CH2,双踪或叠加时，CH2的设定值显示值为图5—10（2），这些值在CH1方式时不显示。

（a） 当设定探极×10时显示“P10”。

（b）  “>”标志指V/DIV为“非校准”位置。

（c） 显示选择的灵敏度为1mv~5v（探极×10时，10mv~50v）。

（d） 设定为X—Y按钮，垂直方式为CH2时下标出现“Y”标志，在双踪时下标出现“Y2”标志。

叠加（相减）及CH2反相显示：

（a） 叠加、相减及反相功能显示为图5—10（3）

（b） “+”表示垂直方式为“叠加方式”，CH1和CH2的输入信号被叠加，按下CH2反相时，实现CH1和CH2相减。

（c） “↓”显示表明垂直方式CH2或双踪，且使用了CH2反相按钮。

时基显示：

扫描时间显示如图5—10（4）。

（a） A扫描时间前出现A；

（b） “=”表示正常，“*”表示使用了×10扩展，“>”表示用了“扫描非校准”旋钮；

（c） 表示选择的扫描时间：10ns~0.5s，使用“X—Y”按钮会显示“X—Y”。

断续/交替显示：

垂直方式设定为“双踪”时，断续或交替显示如图5—10（5），按下X—Y按钮时，会出现“XEXT”。

TV—V/TV—H显示：

当“触发耦合”开关设定为TV时，TV—V/TV—H显示在图5—10（6）。

光标测量值显示：

七种功能相关测量显示在图５－１０（７）。

（ａ）通过按钮“光标功能”来选择七种功能（ΔV、ΔV%、ΔVdB、ΔT、1/ΔT、占空比、相位）中的一种，这电压ΔV功能提供不同类型的ΔV如下表：

	
	垂直方式

	
	CH1
	CH2
	双踪
	叠加

	触发源
	CH1
	ΔV1
	ΔV2
	ΔV1
	ΔV12

	
	CH2
	
	
	ΔV2
	

	
	电源
	
	
	
	

	
	外接
	
	
	
	

	X-Y
	*1
	ΔVY
	ΔVY1
	*1


注：*1当x-y方式未设定到位时，将会出现错误信息：“X-Y  Mode error”。

（b）在ΔV功能中，显示极性“+”或“－”：“+”当“▽”光标在“▼”（基准）光标之上；“－”当“▽”光标在“▼”光标之下。

（c）显示七种光标测量功能的测量值与单位。

ΔV：0.0V~40.0V（400v在探极×10）

注：在V/DIV校准设定为非校准位置或是垂直方式为“叠加”但V/DIV上CH1

和CH2灵敏度不相同时，测量单位以刻度显示（0.00~8.00div）。

ΔV %：0.0%~160%（5div=100% 基准）

ΔV dB：-41.9dB~+4.08div(5div＝0dB基准)

ΔT：0.0ns~5.00S

注：当“扫描非校准”按钮按入时，测量值以刻度显示（0.00~10.00div）。

1/ΔVT：200.０mHz~2.500GHz

注：当“扫描非校准”按钮按进或两光标交叠时，显示“？？？”表示未知值。

DUTY :  0.0%~200%（5div=100% 基准）

PHASE:  0.0O~720O（5div=360O 基准）

注：除ΔT（%、dB）外，均可选择其他功能，如果使用了X-Y按钮，会出现未知值“？？？”。

9.探极校准

如前所述，为使探极能够在本机频率范围内准确衰减，必须有合适的相位补偿，否则显示的波形就会失真，从而引起测量误差。因此在使用之前，探极必须作适当的补偿调节。将探极BNC接到CH1或CH2输入端将VOLTS/DIV设定为5mV挡，将探极接到校准电压输出端，调节探极上的补偿电容，使屏幕上波形到最佳方波。
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（6）TV触发信息





（7）光标读出信息





（5）触发耦合信息





（4）扫描时间信息
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